## Slide 1
Απεικονιστικοί μέθοδοι ελέγχου ποιότητας της ακτινοθεραπευτικής διαδικασίας.
Περικλής Παπαβασιλείου, PhD
Τεχνολόγος Ακτινολογίας-Ακτινοθεραπείας
Τομέας Ακτινολογίας-Ακτινοθεραπείας
Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

## Slide 2
Ακτινοθεραπεία – Εξέλιξη

## Slide 3
Ακτινοθεραπευτική διαδικασία
Εξομοίωση
Πλάνο θεραπείας
Γεωμετρική επιβεβαίωση θέσης
Επιβεβαίωση πλάνου
Portal δοσιμετρία (pre-treatment)

## Slide 4
Ακτινοθεραπευτική διαδικασία
Εξομοίωση
Πλάνο θεραπείας
Επιβεβαίωση πλάνου
Γεωμετρική επιβεβαίωση θέσης
Portal δοσιμετρία (pre-treatment)
2D/3D in-vivo portal δοσιμετρία

## Slide 5
Γεωμετρική επιβεβαίωση θέσης μέσω απεικόνισης
Υπολογισμός της μετατόπισης του ισοκέντρου (ευθυγράμμιση – registration) βασισμένος στη λήψη 2D ακτινογραφικών προβολών (0 και 90) και/ή 3D τομογραφικών δεδομένων κωνικής δέσμης (Cone-Beam CT).
Η ευθυγράμμιση kV/kV βασίζεται στην οστική ανατομία, δεν λαμβάνει υπόψιν τα μαλακά μόρια και δεν μπορεί να διορθώσει στροφές.
Η γεωμετρική επιβεβαίωση θέσης με λήψη CBCT πραγματοποιείται με χειροκίνητη (manual) ή αυτόματη (automated) ευθυγράμμιση (registration) με τα CT δεδομένα σχεδιασμού (planned CT). Περιορίζεται στον υπολογισμό της μετατόπισης στους τρεις άξονες (x, y και z) και της στροφής στο οβελιαίο επίπεδο.

## Slide 6
Γεωμετρική επιβεβαίωση θέσης
Παράμετροι |  | Σφάλμα
Μέση τιμή μετατόπισης ανά ασθενή (ΜΤ) |  | 
Μέση τιμή του πληθυσμού μελέτης (M) | Απόκλιση από το μηδέν λόγω σφαλμάτων στη διαδικασία. | Συστηματικό
SD των μέσων τιμών ανά ασθενή (Σ) | Επαναληψιμότητα της διαδικασίας | Συστηματικό
Root-mean-square (RMS) των SD ανά ασθενή (σ) | Ουσιαστικό μέτρο του λάθους | Τυχαίο
3D Μετατόπιση (mm)
x : μετατόπιση στον ΠροσθιΟπίσθιο (ΠΟ) άξονα
y : μετατόπιση στον ΚεφαλΟυραίο (ΚΟ) άξονα
z : μετατόπιση στον ΠλαγιοΠλάγιο (ΠΠ) άξονα

## Slide 7
Συνεδρία | 3D Μετατόπιση (mm) |  |  | 
 | Ασθενής 1 | Ασθενής 2 | Ασθενής 3 | 
1η | 2 | 1 | 1.5 | 
2η | 1.2 | 1 | 1 | 
3η | 1 | 1.4 | 2 | 
…. |  |  |  | 
Μέση τιμή (ΜΤ) | 1.5 | 2.0 | 1.9 | Μέση τιμή μετατόπισης πληθυσμού (Μ) =
 |  |  |  | Σταθερά απόκλιση ΜΤ πληθυσμού (Σ) - Επαναληψιμότητα
SD | 0.9 | 2.5 | 1.2 | RMS των σταθερών απόκλισης ανά ασθενή (SDn) = (σ)
Συνεδρία | 3D Μετατόπιση (mm) |  |  | 
 | Ασθενής 1 | Ασθενής 2 | Ασθενής 3 | 
1η | 2 | 1 | 1.5 | 
2η | 1.2 | 1 | 1 | 
3η | 1 | 1.4 | 2 | 
…. |  |  |  | 
Μέση τιμή (ΜΤ) | 1.5 | 2.0 | 1.9 | 
 |  |  |  | Σταθερά απόκλιση ΜΤ πληθυσμού (Σ) - Επαναληψιμότητα
SD | 0.9 | 2.5 | 1.2 | 
Γεωμετρική επιβεβαίωση θέσης – Υπολογισμός Σφαλμάτων

## Slide 8
Γεωμετρική επιβεβαίωση θέσης – Υπολογισμός Σφαλμάτων
Ο αλγόριθμος ευθυγράμμισης των CBCT-CT εξετάσεων μπορεί να χρησιμοποιήσει όλο ή τμήμα του όγκου των απεικονιστικών δεδομένων. Η ακρίβεια και η επαναληψιμότητα των διαφορετικών αλγορίθμων επηρεάζεται από την απεικονιζόμενη ανατομία (η παραμόρφωση που παρουσιάζεται στην πύελο επηρεάζει τους αλγορίθμους που χρησιμοποιούν τα
μαλακά μόρια για την ευθυγράμμιση, ενώ οι αλγόριθμοι που στηρίζονται την οστική ανατομία δεν επηρεάζονται). Οι περισσότεροι αλγόριθμοι βασίζονται στην υπόθεση πως τα προς ευθυγράμμιση δεδομένα διαφέρουν ως προς τη μετατόπιση και τη στροφή (σε οβελιαίο, στεφανιαίο και εγκάρσιο επίπεδο). «Aλλαγές» στην πλήρωση της ουροδόχου κύστης ή του ορθού (όγκος και σχήμα) αποτελούν αναντιστοιχίες μεταξύ των προς ευθυγράμμιση δεδομένων και οδηγούν σε σφάλματα.

## Slide 9
Η απεικονιστικά καθοδηγούμενη γεωμετρική επιβεβαίωση θέσης, είτε kV/kV είτε CBCT/CT, δεν διορθώνει :
κινήσεις οργάνων,
αλλαγές στην εσωτερική ανατομία, που οφείλονται σε κινήσεις οργάνων,
αλλαγές στην εσωτερική ανατομία που οφείλονται σε μεγέθυνση/σμίκρυνση του όγκου-στόχου, και
Γεωμετρική επιβεβαίωση θέσης μέσω απεικόνισης
αλλαγές στην εσωτερική ανατομία οφειλόμενες σε πλημμελή προετοιμασία του ασθενούς (π.χ. η ουροδόχος κύστη δεν είναι γεμάτη),
μεταξύ της τομογραφίας σχεδιασμού και των απεικονιστικών δεδομένων που λαμβάνονται πριν την καθημερινή συνεδρία.
Το υπολειπόμενο λάθος (residual error) και το σφάλμα λόγω της κίνησης κατά τη διάρκεια της συνεδρίας συνεπάγονται σφάλματα στην κατανομή δόσης στον όγκο-στόχο και στα παρακείμενα φυσιολογικά όργανα.

## Slide 10
In-vivo EPID δοσιμετρία (2D)
Λήψη portal image χωρίς τον ασθενή και με τον ασθενή σε θέση θεραπείας. Στην περίπτωση πολλαπλών δεσμών, λαμβάνεται ένα ζεύγος portal εικόνων χωρίς κα με τον ασθενή.
Υπολογισμός της μήτρας διέλευσης (transmission matrix) για κάθε δέσμη.
Οπισθοπροβολή της ληφθείσας portal image στο ισόκεντρο λαμβάνοντας υπόψιν :
α. τη CT σχεδιασμού (contour)
β. τον κανόνα αντιστρόφου τετραγώνου
γ. την εξασθένηση της δέσμης (μήτρα διέλευσης)
δ. διορθώσεις για τη σκέδαση
EPID

## Slide 11
EPID
In-vivo EPID δοσιμετρία (3D)
Υπολογισμός δόσης στον όγκο-στόχο και στα OARs στο σύστημα σχεδιασμού θεραπείας (TPS).
Λήψη portal εικόνων και υπολογισμός της portal κατανομής δόσης.
Ανακατασκευή των κατανομών δόσης στον όγκο-στόχο και στα OARs σε πολλαπλά επίπεδα για όλες τις γωνίες του επιταχυντή.
Σύγκριση των ανακατασκευασμένων κατανομών δόσης με αυτές του πλάνου θεραπείας.

## Slide 12
Απεικονιστική επιβεβαίωση κατανομής δόση χρησιμοποιώντας απεικονιστικά EPID δεδομένα που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της συνεδρίας.
Το λογισμικό λαμβάνει υπόψιν τη θέση των MLC διαβάζοντας τα log αρχεία των τοξοειδών θεραπειών (arc) ή αναλύοντας τις 2D portal εικόνες που λαμβάνονται.
In-vivo EPID δοσιμετρία (3D)
Ο υπολογισμός της δόσης πραγματοποιείται είτε στα CT δεδομένα σχεδιασμού (planning CT) είτε στα CBCT δεδομένα που λαμβάνονται πριν την έναρξη της συνεδρίας. Στην περίπτωση χρήσης των CBCT δεδομένων, τα τελευταία πρέπει να μετατραπούν σε κατανομές ηλεκτρονιακής πυκνότητας (electron density maps).
Η σύγκριση των υπολογιζόμενων κατανομών με τις αντίστοιχες του πλάνου θεραπείας αναδεικνύει σφάλματα που σχετίζονται με τα MLC, την περιστροφική κίνηση του επιταχυντή, την κίνηση της εσωτερικής ανατομίας κατά τη διάρκεια της συνεδρίας.

## Slide 13
In-vivo EPID δοσιμετρία (3D)
Σύγκριση της σχεδιασμένης (planned) και αποδιδόμενης (dedlivered) κατανομή δόσης στον όγκο-στόχο και στα OARs.
Δυνατότητα υπολογισμού της δόσης χρησιμοποιώντας είτε τα CT δεδομένα σχεδιασμού θεραπείας είτε τα CBCT δεδομένα της συγκεκριμένης συνεδρίας. Η ποιότητα των CBCT δεδομένων είναι πιθανόν να επηρεασθεί από πιθανή κίνηση του ασθενούς λόγω του απαιτούμενου χρόνου λήψης της τομογραφίας κωνικής δέσμης.
Η σύγκριση λαμβάνει υπόψιν και το γεωμετρικό σφάλμα αλλά και τις διαφορές στη δόση.
Αναδεικνύονται σφάλματα που αφορούν στον επιταχυντή (κίνηση των MLC), στην κίνηση της εσωτερικής ανατομίας, στην κίνηση του ασθενούς κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, στην πλημμελή προετοιμασία του ασθενούς.

## Slide 14
Συμπέρασμα
Η σύγχρονη ακτινοθεραπευτική διαδικασία στηρίζεται στη λήψη απεικονιστικών δεδομένων (x-ray, MV) για τη γεωμετρική επιβεβαίωση της θέσης θεραπείας και για τον in-vivo υπολογισμό των κατανομών δόσης στον όγκο-στόχο και στα OARs.
Η απεικονιστική διαδικασία αποτελεί ένα βασικό εργαλείο ελέγχου ποιότητας των βημάτων της ακτινοθεραπευτικής διαδικασίας και συμβάλλει στην ανάδειξη συστηματικών (εξομοίωση, προετοιμασία ασθενούς, λειτουργία επιταχυντή) και τυχαίων σφαλμάτων.
Η εξέλιξη των απεικονιστικών τεχνολογιών επιτρέπει τον υπολογισμό και καταγραφή των συνεπειών των σφαλμάτων (στην αλυσίδα της ακτινοθεραπευτικής διαδικασίας) στη δόση που λαμβάνει ο ασθενής, και κάνει δυνατή την προσαρμογή παραμέτρων της θεραπείας ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό θεραπευτικό αποτέλεσμα.

## Slide 15
Ευχαριστώ πολύ